Порядок подключения цифрового оборудования медицинских организаций 
к Центральному архиву медицинских изображений ( ver. 27.03.2025)

К цифровому оборудованию медицинской организации (далее – МО), подключаемому к Центральному архиву медицинских изображений (далее – ЦАМИ), относится оборудование следующего назначения: рентген, маммограф, оцифровщик, ангиограф, КТ, МРТ, флюрограф.

Для подготовки подключения оборудования МО к ЦАМИ, МО необходимо обеспечить следующие обязательные условия:

- Оборудование должно быть цифровым (или иметь оцифровщик).

- Оборудование должно быть работоспособным.

- Подключаемое оборудование должно поддерживать стандарт Dicom.

- Подключаемое оборудование (либо PACS-система оборудования) должно быть физически подключено к локальной вычислительной сети (ЛВС) МО.

- Подключенное оборудование необходимо маршрутизировать до точки доступа сети ЕМТС.

- МО должна иметь возможность самостоятельно  или с помощью обслуживающей компании, осуществить необходимые для передачи исследований, настройки  оборудования.

Для подключения МО к ЦАМИ, МО необходимо выполнить следующие действия:

- Подготовить и направить в СФУП заявку на организацию доступа в сети ЕМТС 
к ЦАМИ по адресам РРЦОД 10.146.136.18 и 10.146.139.198, в соответствии с шаблоном заявки для раздела 4.2.1. сервисов ЕМТС.

- Получить от СФУП согласование заявки.

- Обратиться в службу технической поддержки СПБ ГУП «СПБ ИАЦ» 576-60-87 
и получить подтверждение организации доступа к серверам ЦАМИ.

- Настроить следующие параметры Dicom:

PACS:

IP - 10.146.136.18

port – 104

Aetitle - 78STORAGE

Worklist:

IP - 10.146.139.198

port – 105

Aetitle – EWLS

( Aetitle оборудования должно иметь уникальное значение. Рекомендуется Aetitle кодировать «оборудованиt_наименование МО», например:

INSP_4051_P112

MMG_GP120.

При этом сохраняются данные и об оборудовании и о номере МО. Просто оставлять в Aetitle номер МО не рекомендуется, потому что аппаратов в одном учреждении может быть несколько.)

- Передать исследование в ЦАМИ.

- Обратиться в СПб ГБУЗ МИАЦ (т.5762226 или popovp@spbmiac.ru)  для подтверждения передачи исследования и запроса на предоставления доступа к ЦАМИ для просмотра исследования.